ASD FieldSpec 4

操作规程

（SN: 18112）

北京理加联合科技有限公司

声明

ASD公司从成立之初就一直专注于可见-近红外遥感光谱测量技术。在光谱仪设计过程中充分考虑了遥感专业用户对硬件和软件的需求，同时ASD也充分接纳不同专业用户在使用过程中所反馈的意见和建议。经验表明：光谱仪的使用技巧决定实验成败。

以下内容仅供ASD用户快速参考。在使用前，使用者需详细阅读ASD中文手册和英文手册，了解仪器详细操作步骤和注意事项。

ASD中国总代理北京理加联合科技有限公司竭诚为您服务。如果您有任何的疑问，可以请通过下面的电话、传真和电子邮件联系我们。

ASD公司

电话：303-444-6522 分机144

传真：303-444-6825

电子邮件：support@asdi.com

网址：support.asdi.com

周一至周五，早上8时至下午5时（山地时区，北京时间为山地时间加15个小时）提供技术支持。

LI-CA公司

电话：+86 10 51291601

传真：+86 10 82899770

电子邮件：hanshanlong@li-ca.com

网址：www.li-ca.com

地址：北京市昌平区昌平路380号院新龙城40号楼1-102

周一至周五：早上9时至下午6时（北京时间）提供技术支持。

一 仪器拆包及安装

仪器拆包

1. 运输至采样地点时，打开装运箱，保留所有材料，备用。

2. 取出仪器后，放在工作台上。

- 附近有可用的电源插座。

- 电池作为替代电源。使用前需充满电。

3. 取出仪器控制器及其他附件，准备安装。

4. 从软面包中取出背包及其他配件。

安装工作

1、仪器电源线外接到电源插座。

2、通讯连接。

- 以太网端口连接。

- 无线网络连接时，断开电缆连接，打开仪器控制器（电脑）无线网络开关。

3、将电脑与电源插座连接。

4、配件光源，与光谱仪主机上配件电源端口连接。

5、光纤线缆前端可连接手枪式把手。

  - 光纤前端插入穿过伸缩弹簧。

  - 伸入，直到发出咔哒声停止。确保光纤顶端固定在枪口。

  - 如果需要，使用1/8”平刃螺丝刀，轻轻的旋紧手枪式把手顶部的固定螺丝。旋紧固定螺丝。

6、安装远程触发器

- 将远程触发电缆连接到仪器。

- 使用魔术贴将触发器贴在手枪式把手上。

7、光纤前端或手枪式把手前端都可安装前置光学系统（测量辐射照度需连接余弦接收器）。使用接触探头时，需要将光纤连接到接触探头上，并连接接触探头的电源线。

8、将GPS设备的USB插入电脑固定专用的USB接口。

- 如果你购买ASD公司的仪器控制器和GPS设备，你不需设置任何东西，连接后直接使用。

- GPS设备或仪器来自第三方，采集光谱数据时你必须设置GPS。

二 提前准备的工作

1、为ASD光谱仪专用的电源充满电、便携笔记本（控制器）电源充满电。

NiMH电池组的使用和充电频率越多，它们的使用寿命就越久。无论放电还是不放电，你最好每60天给NiMH电池组充电一次。

电池充电器上LED指示灯显示电池状态，有以下几种情况：

- 橙色-表明以下一种状态：

- 没有连接电池。

- 充电器在初始化和分析。

- 红色-表明电池在快速充电的状态。

- 绿色伴随间歇橙色-表明电池超过满电状态。

- 绿色-表明电池在涓流充电状态。

- 交替绿/橙色-表明出现一个错误。

注：如果电池过热。需等待一段时间后继续充电。

2、确定仪器控制器（电脑）的配置符合要求（已安装RS3软件）。

三 开机设置工作

1、打开光谱仪主机电源开关。

特别注意：必须在打开计算机之前打开光谱仪电源。

2、预热

仪器至少预热15分钟 (仪器开始工作的第一个小时内要每隔5 – 10分钟点击DC图标或者重复优化，可以获得较好质量的光谱数据)。

如果准备测量辐射亮度与辐射照度，仪器的预热时间应不少于1小时。

3、启动计算机进入操作系统。

4、双击图标启动ASD的RS3软件之前，需将默认语言设置为英语（美国）的操作系统下注册和运行。编号格式也必须使用英语。

更改Regional Settings为英语，Start > Settings> Control Panel。仪器重启。

5、通讯设置。

有线连接

- 将以太网电缆牢固安装到仪器和仪器控制器的以太网端口。

- 直接连接，使用以太网交叉电缆。自动发现连接。

- LAN连接时，使用标准的以太网电缆连接。

- 检查仪器和仪器控制器的IP地址是否在同一局域网或子网内。

无线连接

- 不需要存在有效的无线网络。仪器和仪器控制器直接无线通信。自动发现连接

- 需要存在有效可用无线网络（通常称作Wi-Fi）。仪器和仪器控制器都通过它来通信。

- 检查仪器和仪器控制器的IP地址是否在同一局域网或子网内

6、打开RS3,确认主机与电脑连接成功，GPS设备也连接成功。

主窗口底部显示纬度，经度和高程的固定GPS数据。 当GPS数据是不固定的，这些领域将是空白的。GPS锁标，表示启用或禁用读取GPS。当激活时，波浪形在左下滚动。

7、检查光纤是否破损

- 取下光纤电缆上前部的所有光学配件。

- 将放大镜贴在光纤电缆的末端。

- 在仪器控制器上，退出所有可能在运行和通信的ASD软件。

- 确保仪器打开。

- 启动光纤检查软件：AllPrograms > ASDPrograms > RS3 Tools > FiberCheck>Start。

- 确定仪器的IP地址。

- 打开选择的LEDs：VNIR、SWIR1或SWIR2。

- 单击Check，打开选择的LEDs。

- 透过放大器察看哪一根纤维发光。

- 完成检查后，关闭纤维检查软件。

- 小心的取下放大器。

8、重新连接刚刚做破损光纤检查时拆除的附件，并打开RS3。

四 测量工作

一、打开“Control”菜单的“spectrum save”选项输入下列信息：

- 存储路径名称 – 输入希望将数据存储到那个文件夹。

比较好的办法是用当前日期命名一个新文件夹比如  C:\spectroradiometer\20050701

Comment:额外的信息。它可以记录天气条件下，样品类型等等，这些信息可以在ViewSpec软件中查看。

所有存储文件的信息填写完成后点击OK保存此参数设置，关闭此窗口。Begin Save是开始保存光谱。

二、选择Control\Adjust Configuration，输入下列信息:

- 镜头的类型 (也可也用下拉窗口选择)

- 光谱、暗电流以及白板光谱平均次数; 推荐使用10 – 25 次平均

3、点击 OK 关闭此窗口。注：测量绝对反射率需要选上“Absolute Reflectance”。

相对反射率测量

- 将光谱仪（安装或者未安装镜头）对准白板，并使得白板已经被最佳照明，且在镜头视场内只有白板；

- 点击OPT图标优化光谱仪的积分时间。注意每间隔15-20分钟或者照明条件以及环境条件（比如云层覆盖、湿度变化、太阳移动等）改变时，重新优化对数据质量是有益处的。事实上，推荐在每次更换目标，采集光谱数据之前都要重新优化。

- 点击WR图标，仪器会自动重新采集暗电流，几秒钟之后界面上显示一条反射率数值为1.00的平直线。

- 把光谱仪光纤瞄准样品（注意：应当与采集白板参比光谱时瞄准方位相同），此时界面上显示的就是相对反射率光谱线。

- 按空格键存储当前的光谱曲线。按下空格键后能够听到提示音。

- 注意：保存数据时界面是否提示出现饱和。如果出现饱和则存储数据前必须重新优化后再测量。

绝对相对反射率测量

在Control/Adjust configuration菜单下选中Absolute reflectance，使用漫反射率校准的参考白板，其他测量步骤与相对反射率测量相同。

辐亮度测量

注：购买光谱仪时必须同时购买相应的辐射度标定才能进行此工作

- 依照上述采集相对光反射率光谱数据的程序，直到优化完毕。然后点击RAD图标。注意：选择经过标定的镜头系统后，RAD图标（功能）才能够激活，否则此图表呈灰色。

- 几秒钟之后，界面显示辐照度图形。

辐照度测量

- 依照上述的采集相对反射率光谱的程序直到优化完毕，(特别注意，此时的优化是将镜头对准测量目标)。然后点击RAD图标。注意：选择经过标定的RCR系统后RAD图标（功能）才能够激活，否则此图表呈灰色。

注意 RCR的视场角为360度，因此必须考虑测量的范围。注：任何落入RCR视场内的阴影比如树冠、操作者自身等等都会影响采集到的辐照度数值。高密度反射探头使用注意事项：不要让尖锐物体表面划伤、磕破镜面。

五 测量条件

室内测量

室内测量时需要考虑的因素

- 暗室操作

- 几何布置光路径

- 用黑天鹅绒布作背景

- 白板完全覆盖视场

环境要求为：

实验室环境，负责测定的实验室应具有国家认证资格。温度、湿度、电磁干扰、振动及电源条件应在仪器稳定工作要求范围之内，符合“试验场、试验室与波谱测量仪器设备规范”的要求。

野外测量

- 选择无云或少云的天气、

- 风带来的氧气浓度的差异

- 周围目标的光极化干扰

- 白板完全覆盖视场

- 几何布置光路径

- 注意选择适当的时间

目标选取：选取测量目标要具有代表性，应能真实反映被测目标的平均自然性。对于植被冠层及地物的测量应考虑目标和背景的综合效应。

能见度的要求：对一般无严重大气污染地区，测量时的水平能见度要求不小于10 km。

云量限定：太阳周围90°立体角，淡积云量，无卷云、浓积云等，光照稳定。

风力要求：测量时间内风力小于5级，对植物，测量时风力小于3级。

光源：自然太阳光，要求有一定的辐照度以满足测量精度要求下的信噪比，即要有一定的太阳高度角，测量时太阳天顶角小于50º，一般中纬度地区夏天测量时间为地方时早晨10点至下午2点地方时，低纬度地区可以适当放宽，高纬度地区和冬季则严格一些。

测试方法：在上午11:30～14: 30(北京时间)进行测量，每种地物光谱测量前，对准标准参考板进行定标，得到接近100％的基线，然后对着目标地物测量；为使所测数据能与卫星传感器所获得的数据进行比较，测量仪器均垂直向下进行测量。

避免阴影：探头定位时必须避免阴影，人应该面向阳光，这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时，需要沿着阴影的反方向布置测点。

测量速度：单通道波谱仪测量时要保证目标和参考体在相同的光照条件和环境状态下测定，每组测量在一分钟内完成。

白板反射校正：天气较好时每隔10分钟就要用白板校正一次，防止传感器响应系统的漂移和太阳入射角的变化影响，如果天气较差，校正应更频繁。校正时白板应放置水平。

采集辅助数据：必须在测试地点采集GPS数据，详细记录测点的位置、植被覆盖度、类型以及异常条件、探头的高度，配以野外照相记录，便于后续的解译分析。

防止光污染：测量人员不要穿带浅色、特色衣帽。因穿戴白色、亮红色、黄色、绿色、蓝色的强反射暗色衣帽，会改变反射物体的反射光谱特征。当使用翻斗卡车或其他平台从高处测量地物目标时，要注意避免金属反光，如果有，则需要用黑布包住反光部位。

测量站位：测定时人员和探头应正对太阳射来方向，前面不能有其他人员或地物遮挡，应避开阴影和邻近的运动物体。测量期间测量人员和辅助人员不能有明显的移动，对参考板和目标物进行测量时人员的姿态和相对于太阳的方位应相同。

选择合适的视场和镜头

垂直测量

近场测量（距离短于1米）:

Y = D + 2 * X * Tan(A（全视场角）/2)

远场测量（距离大于1米）:

Y = 2 * X * Tan(A/2)

倾斜测量

arctan(y/x) =  = (全视场角)/2

y/x = tan

y = x tan

z + w = h tan ( + )，

w = [h tan ( + )] – z，

w = h tan

得到：

z = h [tan()+ tan( + )]

w = (x2 + h2 - 2xh cos)1/2

六 数据处理

1．安装ASD光谱仪配套的光谱数据处理软件ViewSpecPro；

2．将ASD光谱仪配套笔记本电脑上面的光谱数据文件拷贝到本地硬盘；

3．打开ViewSpecPro软件，单击setup->input directory，指定光谱数据的目录。

设置好输入目录后，会弹出对话框，问是否将输出目录设置和输入目录设置相同，这里一般选择是。

4. 打开输入目录下的全部光谱数据，根据现场记录选择若干条曲线，单击view->graph，便可以显示选中的光谱数据的曲线。

5. 根据曲线图，删除有问题的曲线，将其他曲线取平均值。即选中取要用来取平均值的曲线，单击  process->statistics，然后点击OK，程序便会输出平均值光谱，并在程序界面中显示。

6. 选中求好平均值的光谱，单击process->Acsii export, 便可以将原来的二进制文件输出为文本文件TXT，从而可以利用EXCEL或者其他程序进行后续计算。

7. 地物反射率＝（地物DN值/白板DN值）×白板反射率。白板反射率是事先通过实验室内定标得到的。

8. 光谱仪利用探头观测的数据在ViewSpec 下无法转化成辐亮度，只能转化成txt格式后，将txt格式中的Raw DN与定标文件对应波段相乘转化成辐亮度。

七 注意事项及维护

电池：

- 只能使用ASD认可的电源设备或连接器连接到仪器供电。

- 当电池电压降到9.7伏，仪器会停止采集光谱，软件显示一条信息  表明无法采集。然而，仪器和附加的配件在电源打开的情况下会继续运行。当显示无法采集信息时，需尽快关闭仪器并拆除配件。

- 拔掉充电器后不要将电池留在充电器上。先取下电池，否则电池会通过充电器放电。

光纤线缆：

1. 光纤电缆不能长期在小于5"直径的弯度状态下存放。

- 不要使用光纤电缆拉扯或悬挂仪器。

- 避免抽打光纤电缆，避免其坠落或撞击物体，这些都会导致玻璃纤维的破裂。

- 避免缠绕扭转光纤电缆，这些强力可能会导致纤维的破裂。

2. 光纤电缆的前端并不是特别容易损坏，我们建议使用前端保护盖保护电缆的前端，使其免于表面磨损和污染物暴露。

3. 光纤检查工具会在SWIR 1和2区的光纤里快速闪烁灯光。如果你容易受到这些影响而癫痫发作，慎重考虑是否使用光纤检查装置。

手枪式把手：

1. 拧紧固定螺钉后，不要用力拉扯电缆。强力拉电缆可能会破坏电缆中的光纤。松开固定螺丝，即可从手枪式把手中取出光纤电缆。

2. 不要调整工厂固定螺丝。

仪器：

背包是为仪器专门设计的，包底部大网眼口袋提供通风，使仪器不过热，不要让衣服或设备阻碍网眼口袋较低位置的通风。

仪器工作时不要使用防雨罩，防雨罩阻碍了充足的空气循环，可能会导致仪器过热 。

灰尘较大的地方，使用仪器时，也要注意防尘。

光谱参考板：

虽然参考板非常耐用，仍应小心防止污染物（手指油）接触到参考板表面。因此在操作光谱参考板时，需要戴上干净的手套。

不要使用任何氟利昂或使用氟利昂推进剂的压缩气体清洁或干燥的光谱板。氟利昂会破坏光谱板的表面。

清洗光纤线缆末端：

如果光纤电缆末端被污染或者存在碎片时，你就必须对其进行清洁。 使用软布和异丙醇清洗末端。

维护风扇通风口：

确保风扇排气口无尘和碎片。

1. 定期检查风扇通风口是否有灰尘和碎片。

2. 如果通风口需要清洁，将仪器顶部、底部和把手处的六颗螺丝卸下。

3. 用软布轻轻的清扫风扇通风口处。

4. 重新装上螺丝。

5. 通过开关仪器，检查风扇通风状况

维护光谱参考板：

轻微污染

如果参考板被轻微的污染后，请使用干净的空气或氮气清洁。

污染严重

1. 使用平板的表面，例如厚的玻璃平片。

2. 将玻璃放置在水槽中。

3. 将220-240号湿砂纸放置在玻璃上。

4. 轻轻的将光谱参考板以8字形在砂纸上移动打磨，使用水冲掉

打磨掉的薄层。

5. 使用干净的空气或氮气吹干，或放置至自然晾干。

6. 如果参考板需要较高的深紫外线辐射耐力：

使用超纯水冲洗参考板24小时。

在1 torr或更低的真空条件下，75℃烘烤参考板12小时。使用清洁的干空气或氮气吹扫真空炉

年度维护:

ASD建议仪器需一年进行一次维护。这样才能确保仪器稳定工作，年度维护包括ASD公司保修期维护或延长的服务期合同维护。你可以分别购买年度维护。购买年度维护或延长服务合同，请联系我们销售代理。

仪器返回服务:

仪器返回ASD进行维护或修理，请联系ASD科技支持，获得一次退货商品授权（RMA），RMA包括计划详情，联系信息、仪器运载、维护和修理要求的简单描述。

八 数字化光谱数据库

光谱库在准确地解译遥感图像信息、快速地实现未知地物的匹配、提高遥感分类识别水平起着至关重要的作用。由于高光谱成像光谱仪产生了庞大的数据量，建立地物光谱数据库，运用先进的计算机技术来保存、管理和分析这些信息，是提高遥感信息的分析处理水平并使其能得到高效、合理之应用的唯一途径，并给人们认识、识别及匹配地物提供了基础。

下面介绍几个常见光谱库：

JPL（美国喷气推进实验室）

联系人:

Dr. Simon Hook
	JPL, MS 183-501
	4800 Oak Grove Drive
	Pasadena, CA 91109
	Phone:  818-354-0974
	Fax: 818-354-0966

E-mail:  Simon.J.Hook@jpl.nasa.gov 
	Web:  http://speclib.jpl.nasa.gov/

CSIRO 光谱库

联系人:

Dr. Jon Huntington
	CSIRO

Division of Exploration & Mining

P.O. Box 136

North Ryde, N.S.W., 1670

Australia

Phone: +61-2-94908839

E-mail:  Jon.Huntington@csiro.au

Web: http://www.syd.dem.csiro.au/research/MMTG/

USGS (Denver) 光谱库

联系人:

Dr. Roger Clark
	U.S.G.S.
	P.O. Box 25046, MS 964

Denver, CO 80225-0046

Phone:  303-236-1332
	Fax:  303-236-1425
	E-mail:  rclark@usgs.gov
	Web:  http://speclab.cr.usgs.gov/